ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1

Тема: «Фотоэлектрический колориметр КФК-2, определение оптических плотностей растворов»

Наименование работы: Определение иона аммония в сточных водах.

Цель занятия: Научиться  порядку работы на приборе фотоэлектрическом колориметре КФК-2, снимать показания, определять оптическую плотность и концентрацию анализируемого вещества

Приобретаемые умения и навыки:

- Умение пользоваться мерной посудой, химическими реактивами и       растворами;

- Умение пользоваться прибором КФК-2;

- Точность измерения оптических плотностей окрашенных растворов;

- Закрепление навыков профессиональной культуры труда;

- Развитие творческого мышления, трудолюбия, памяти.

Норма времени: 1 ч. 30 мин.

Учебно-методическое оснащение рабочего места:

Опорный конспект, инструкционная карта

Применяемое оборудование:

Химическая посуда:

- Колба мерная на 50 см³

- Химический стакан

- Воронка

- Капельница Шустера

- Пипетка на 2 см³

- Промывалка с дистиллированной водой

- Резиновая груша

- Фильтр – синяя лента

Химические реактивы, растворы:

  - Реактив Несслера

  - Сегнетова соль

  - Дистиллированная вода

  - Проба сточной воды цеха С-7 ЗАО «Каучук», содержащая ионы аммония     (0,01-4мг/дм³)

Приборы:

    - Фотоэлектрический колориметр КФК-2

    - Кюветы на 50мм

Особые правила техники безопасности:

Практическая работа проводится в лаборатории химического анализа

ГОУ НПО ПУ-54 с соблюдением основных параметров микроклимата согласно Роспотребнадзора.

Задание: Изучить порядок работы на приборе КФК-2. Определить оптическую плотность и концентрацию ионов аммония в пробе сточной воды.

Порядок измерений на фотоэлектроколориметре КФК-2

1. Колориметр включить в сеть за 15 минут до начала измерений с помощью шнура и выключателя «сеть». Во время прогрева кюветное отделение должно быть открыто (при этом шторка перед фотоприемниками перекрывает световой пучок) .

2. Ввести необходимый по роду измерения цветной светофильтр.

3. Установить минимальную чувствительность колориметра. Для этого ручку ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ установить в положение «1», ручку УСТАНОВКА 100 ГРУБО — в крайнее левое положение.При этом положения «1», «2», «3» ручки 5, отмеченные на лицевой панели черным цветом, должны использоваться при работе со светофильтрами в области 315-540 нм, а положения «1», «2», «3», отмеченные красным цветом, - при работе со светофильтрами в области 590-980 нм.

4. Перед измерениями и при переключении фотоприемников проверить установку стрелки колориметра на «О».

5.  В световой пучок поместить кювету с растворителем или контрольным раствором, по отношению к которому производятся измерения.

6. Закрыть крышку кюветного отделения.

7. Ручками ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ и УСТАНОВКА 100 ГРУБО и ТОЧНО установить отсчет 100 по шкале колориметра. Ручка ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ может находиться в одном из трех положений: «1», «2» или «3».

8. Затем, поворотом ручки 4  кювету с растворителем или контрольным раствором заменить кюветой с исследуемым раствором.

9. Снять отсчет по шкале колориметра, соответствующий коэффициенту пропускания исследуемого раствора в процентах или по шкале D в единицах оптической плотности.

10. Измерение проводить 2-3 раза и окончательное значение измеренной величины определить как среднее арифметическое из полученных значений.

Выписка из паспорта на прибор КФК-2

УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ КОЛОРИМЕТРА

  - шкала регистрирующего прибора

  - осветитель

  - ручка переключения светофильтров

  - ручка перемещения кювет

  - ручка включения фотоприемников

  - ручки установки 100%-го светопропускания

Практическая работа

Определение иона аммония в сточных водах

Алгоритм проведения определения.

- В мерную колбу объёмом 50см³ наливают 50см³  исследуемой воды

- Добавляют 2-3 капли сегнетовой соли

- Добавляют 2 см³ реактива Несслера

- Раствор тщательно перемешивают.

- Раствор должен  быть абсолютно прозрачным. При мутных пробах операцию необходимо повторить, взяв несколько больше сегнетовой соли и, вливать реактив Несслера по каплям при постоянном перемешивании.

- Через 10 минут раствор колориметруют в кюветах на 50мм с синим фильтром (λ = 400 нм) относительно « холостого опыта».

- Содержание ионов аммония NH4+ в мг/дм3 вычисляют по градуировочному графику

Указания мер безопасности

- Работа на колориметре должна производиться в чистом помещении, свободном от пыли, паров, кислот и щелочей.

- Вблизи колориметра не должны располагаться громоздкие изделия, создающие неудобства в работе оператора.

- Все регулированные работы, связанные с проникновением за постоянные ограждения  к токоведущим частям колориметра, смена ламп, замена после отсоединения колориметра от электросети.

- При эксплуатации колориметр должен быть надежно заземлен.

К работе можно приступать только в том случае, если все ее этапы понятны и не вызывают никаких сомнений.

- Работу выполнять строго по методике, точно, аккуратно, не допуская поспешности и беспорядочности.

- Все необходимые расчеты следует делать заранее и только в рабочем журнале.

- На рабочем месте могут находиться только необходимые на данный момент приборы и оборудование.

- Отбор жидких проб проводят при помощи пипетки и резиновой груши.

- Нельзя набирать одной и той же пипеткой разные реактивы, т.к. сохранение чистоты реактивов является важным требованием техники безопасности.

- Пользоваться реактивами без этикеток категорически запрещается.

- Ни в коем случае нельзя путать пробки от банок с реактивами. Не использовать для работы грязную посуду, т.к. даже ничтожные количества загрязнений могут повлиять на ход химических процессов.

Причиной большинства травм в химических лабораториях является неправильное обращение со стеклянной посудой. Стекло – хрупкий материал и обращаться с ним нужно бережно и аккуратно.

- Использовать посуду, имеющую трещины, категорически запрещается.

- Осколки разбитой посуды убирают только с помощью щетки, но ни в коем случае не руками.

- В рабочем столе следует держать только самую необходимую посуду. Если посуда не имеет своего постоянного места, хранится неаккуратно, в тесноте, то она неизбежно разобьется.